Автоматизация эксперимента по измерению ультразвуковой 
радиационной силы на протяженный поглотитель

Крыжановский М.А.
Студент

Цысарь С.А.
К.ф.-м.н., старший научный сотрудник

Сапожников О.А
Д.ф.-м.н., профессор

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E-mail: krimaxim2010@yandex.ru

При рассеянии волн любой природы происходит частичная передача количества движения рассеивающему объекту. Как следствие, волна оказывает силовое воздействие на рассеиватель, т.е. возникает «радиационная» сила. В простейшем случае, считая, что плоская волна падет на идеальный поглотитель, имеем связь [1]:

где c- скорость звука в среде, W –мощность падающей на поглотитель волны, F - радиационная сила. Отсюда следует, что по измеренной радиационной силе можно определить мощность волны. Этот способ особенно удобен в случае акустических волн, скорость которых относительно невелика, и поэтому возникающие радиационные силы весьма заметны и могут быть легко измерены [2].

Целью работы является автоматизация эксперимента по измерению радиационной силы ультразвукового пучка на протяженный поглотитель. Проведенная работа позволяет пользователю достаточно быстро и точно измерять полную излучаемую мощность ультразвуковых источников при различных уровнях подводимой электрической мощности и различных частотах.

Измерения силы проводятся на основе измерения веса поглотителя с помощью прецизионных электронных весов (точность измерения 5 мг). Источник ультразвука и поглотитель находятся в кювете с водой (рис. 1) [3]. Управление сигналами, подаваемыми на источник, и приём сигнала с весов осуществляется с помощью персонального компьютера. Программа по автоматизации измерения радиационной силы написана в графической среде разработки LabVIEW 7.0 (рис. 2). При запуске программы пользователь выбирает, какие зависимости он хочет получить, вводит диапазоны величин, необходимые для расчетов, и через несколько минут на экране появляются интересующие его графики. Для более удобного и правильного использования программы на каждом этапе всплывают диалоговые окна, которые информируют пользователя о его дальнейших действиях, возможностях или ошибках при введении некоторых параметров. Справа есть панель, меняя вкладки на которой можно видеть нужные графики. Программа написана так, что пользователь, введя данные и начав измерения, не может случайным образом нарушить алгоритм ее выполнения, то есть существует защита от ошибок, связанных с невнимательностью или неопытностью пользователя.

По результатам выполнения программы пользователь может получить следующие графики зависимостей: 1) зависимость радиационной силы от амплитуды напряжения на излучателе (рис. 3); 2) зависимость силы от частоты волны (рис. 4); 3) зависимость отношения электрической мощности к акустической от амплитуды напряжения на излучателе; 4) зависимость отношения электрической мощности к акустической от частоты.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-15-00665.

Список литературы

- Beyer R.T., Radiation pressure in a sound wave. - Am. J. Phys. 18, 25-29 (1950).

- Beissner K., Radiation force calculations. - Acustica 62(4), 255-263 (1987).

- Субботин В.Г. Определение акустической мощности ультразвуковых излучателей на основе измерения радиационной силы. - Дипломная работа, кафедра акустики, физический факультет МГУ, 2014.

# Text boxes

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Рис. 2. Лицевая панель программы

Рис.3. График зависимости силы от амплитуды напряжения при частоте 1.092МГц

Рис.4. График зависимости силы от частоты при постоянном напряжении 4 В